Nernst N3100 嵌入式氧化锆微量氧分析仪产品详情

概述

Nernst 嵌入式氧化锆微量氧分析仪是Nernst最新设计制造的第7代微量氧分析仪。广泛应用于真空焊接炉，电子行业芯片制造，回流焊，手套箱测氧，3D打印，生物医药业，精密零部件光亮退火炉，高强合金刀具涂层处理设备等，以及各种小型设备上需控氧的

工艺领域。所测微氧量可达10-30 ~ 100%氧含量。分析仪实时提供炉内或烟道内烟气的含量O2%(百分比)以及12种其他有用的参数。

微量氧分析仪也适用于其他各种需要测量高精度氧气含量的领域。

特点

直插式快速响应氧化锆传感器

Nernst 氧化锆传感器采用片状氧化锆陶瓷焊接紧固复合技术，传感器抗热冲击能力强，一般不需要用标准气校正（可用环境空气校正）传感器在使用过程中测氧精度高，反应速度快，信号无漂移，抗腐蚀性强。实际反应时间少于100毫秒，传感器对于氧气的反应时间为50毫秒。

精确的传感器温度控制

传感器的温度对于可靠的性能和快速响应至关重要，传感器自带加热器组件，由分析仪对其进行精确控制，使传感器始终保持在720℃。

测氧范围大，测氧精度高

所测微氧量可达10-30 ~ 100%氧含量。

免维护

分析仪不需要任何定期的维护，传感器平时无需校准，只应根据需要进行。

紧凑型设计

分析仪非常容易安装。由于是嵌入式设计，体积较小，可以安装在控制面板的表面，并集成到各种设备组件中。

输出控制

分析仪有一路4 ~ 20mA电流输出及计算机通讯接口RS232或网络通讯接口RS485。

显示功能

分析仪采用易于读取的高亮度LED显示屏，可显示各种功能和参数，并具有很强的各种参数的输出和控制功能。

氧量显示单位

百分含量%，PPM方式，科学计数法 X — E%自动转换。

报警设置

分析仪有3路通用报警输出，,1路高氧报警，1路低氧报警，1路可编程故障报警。

自动或固定量程测量

分析仪可以配置为根据过程中氧气的浓度自动改变测量范围。

易于操作

分析仪出厂时即完成设置。用户可以直接通过分析仪面板上的按键进入菜单更改配置参数。

传感器规格参数

| 传感器型号 | N301 |
| --- | --- |
| 传感器类型 | 高精度氧化锆传感器 |
| 准确性 | 测量精度 ±0.5 ppm，重复精度 ±0.2 ppm |
| 响应时间 | ＜100毫秒 |
| 加热时间 | 10分钟达到工作温度 |
| 传感器可承受压力 | 正压：500kpa，负压：1 Torr |
| 传感器连接接口 | M18 × 1.5 螺纹 |

分析仪规格参数

| 分析仪型号 | N3100 |
| --- | --- |
| 分析仪类型 | 嵌入式氧化锆微量氧分析仪 |
| 操作范围 | 0-10ppm,0-100ppm,0-1000ppm,0-10000ppm,0-5%,0-10%,0-100%,可调 |
| 显示 | 60 × 32mm LED 液晶显示器 |
| 电源 | 85V～240V AC 3A |
| 分析仪安装环境温度和湿度 | -25～50℃，5%～95% RH |
| 模拟电流输出 | 一路线性4～20mA 直流输出（最大负载600Ω） |
| 继电器输出 | 三个报警继电器，包括高、低氧报警，故障报警（可编程） |
| 通信端口 | RS232（可选百分含量或者PPM），RS485 |
| 防护等级 | IP65 |
| 质保 | 自装运之日起12个月 |
| 重量 | 分析仪 1.2kg / 传感器 带外护管 170g |